Bedienungsanleitung für das Touchpanel - Bedienpult

Seite		Menü

3  		EINSCHALT

3-6		KEYWORD

7		DATA/TIME

8		CONFIG

9		SPRACHE

10		BACKUP

11-12  		UPDATE SERVER

13		UPDATE CLIENTS

14     	INITIALISIERUNG

15    		WAAGE

16     	COUNTER

17		BETRIEBSMODE

18		RECEPTE

19-20  		KOPIEREN

21-22  		REZEPT EDIT

23    		DELETE

24    		SUCHEN

25    		PRODUKTNAME SUCHEN

26    		TARAWERTE

27    		ZEITEN

28    		ZUFUHR

29    		SOLLWERTE

30    		TARIEREN

31   		LEEREN

32    		WAAGE AN – AUS

33    		LEISTUNGSANZEIGE

34-35 		KONTROLL

36   		EINGANG – AUSGANG KONTROLLE

38		OPTIMIERUNG AN-AUS

39-40 		TOUCHPANEL KALIBRIERUNG

41    		WAAGE INITIALISIERUNG

40		ÄNDERUNGEN

Menüseiten

- Einschaltmenü

Sie können außer  KEYWORD keine andere Taste betätigen, sonst erscheint

eine Fehlermeldung.

Betätigen sie die Taste KEYWORD zum Menü „Passwörter“ zu gelangen:

Betätigen sie die nach Ihrer Zugangsform entsprechender Taste:

( z.b.p. Meister )

Geben sie ihre 4-stellige Geheimzahl ein. Bei der Eingabe werden ihre

eingegebenen Zahlen nur im Form von Sternen dargestellt.

Wenn die Geheimzahl akzeptiert wird, werden sie gefragt, ob sie die

Geheimzahl  eventuell ändern wollen oder nicht.

Bestätigen sie die Frage mit nein  (wenn sie die Geheimzahl nicht ändern wollen)

und verlassen sie automatisch das Passwort-Menü

sonst erscheint die Passwort-Eingabeseite nochmals.

Geben sie Ihre neue Geheimzahl sowohl in das obere wie in das untere Fenster ein.

Bei Übereinstimmung der Eingabe verlassen sie die Seite Automatisch,

ansonst erscheint eine Fehlermeldung. Nach Bestätigung der Meldung müssen sie

die Prozedur wiederholen.

Diese Meldung erscheint auch wenn sie ein nicht registriertes Passwort eingeben,

oder sich vertippt haben.

Berechtigungen:

SERVICE	hat Zugang zu allen Menüs und Funktionen

MEISTER	hat kein Zugang	-    zur Initialisierung der Anlage

- zu den Update-Menüs

- zur Hardtarierung und Justage

- zum Ändern und löschen als „PROTECT“ bezeichnete Rezepte.

BEDIENER	hat nur Zugang	-     zum Starten, Stoppen, Rezept lesen

Tarieren, Sollwerte verändern

2.   DATA/TIME  Datum und/oder Uhrzeit einstellen oder ändern.

Durch anklicken eines Fensters können sie die Einstellungen ( hier: Jahr) ändern

oder durch Betätigung der CANCEL Taste die Menüseite ohne Änderung verlassen.

Nach dem Eingabe drücken sie die Taste ENTER um die Änderung zu übernehmen.

- CONFIG  Windows Einstellungen

Hier können sie alle Windows – Einstellungen Einsehen oder Ändern.

Achtung die Änderungen werden nach einem Wiedereinschalten mit den

Standardwerten überschrieben.

Um die hier gemachten Änderungen als Standard zu Speichern, müssen sie vor dem Ausschalten der Steuerung das Programm „Rflash.exe“ einmal starten.

Dieses Programm speichert dann die Änderungen in den Flash.

Um dieses Programm zu erreichen, müssen sie das Waageprogramm durch anklicken

der CANCEL Taste noch auf der Einschaltmenü Seite verlassen.

Die Seite können sie über File -> Exit verlassen.

4. SPRACHE	Anzeigensprache einstellen

In dem Fenster erscheint die abkürzung der eingestellten Sprache.

Durch anklicken einer Taste wird die Anzeigen-Sprache gewechselt.

Wenn eine Sprache nicht vorhanden ist, erscheint eine Fehlermeldung,

sonst kommen sie automatisch in das Einschalt-Menü zurück.

5.   BACKUP	    Einstellwerte retten oder wiederherstellen

Durch Anklicken der Taste BACKUP  werden alle Einstelldaten von dem

IPC – Speicher auf ein USB- Stick kopiert.

Die so kopierten Dateien können später über die RESTORE Taste wieder

eingelesen werden

6.   UPDATE SERVER   Waageprogramm updaten.

Drücken sie die Taste EXIT auf dem Popup-Fenster und nach der Rückkehr

in das Einschaltmenü nochmals die Taste EXIT um den Update-Vorgang zu

Starten.

USB- Stick einstecken oder kontrollieren und OK Taste Betätigen!

Die Anzeige informiert über den Kopiervorgang:

Wenn Alle Dateien fehlerfrei kopiert worden sind, erscheint folgende Meldung:

Klicken sie die OK Taste zum Starten des Waage – Programms.

7.    UPDATE CLIENTS    Wiegeinseln updaten  (nicht für die AKE-Serie!)

Nach dem sie die Taste UPDATE CLIENTS    angeklickt haben

wählen sie die Taste „Einzeln“ und geben sie die Nr. der Wiegelinie

an, die sie updaten möchten.

Nach der Checksummenprüfung können sie Ihre Waage neu Starten.

Schalten sie einfach den Hauptschalter aus und nach 10 Sekunden wieder ein!

8.   INIT	 Grundeinstellungen der Anlage

Nach dem Anklicken der Taste INITIALISIERUNG öffnet sich die Menüseite

zum Einstellen/Ändern der Grundeinstellwerte.

Taste -> Anzahl der Wiegelinie:   Klicken sie das Fenster an und geben sie die Anzahl

der Vorhandenen Wiegelinien an.

Nach der Eingabe klicken sie auf die Taste ENTER um Ihre Eingabe zu übernehmen.

9.  MACHINE die Menüseite des Waage -Bedienprogramms

Nach dem Klicken der Taste WAAGE (MACHINE), öffnet sich das Hauptfenster.

Die zuletzt benutzten Einstellungen werden automatisch übernommen.

Um die Wiegelinie-1 mit den vorhandenen Einstellungen zu Starten klicken sie das

(jetzt) rote Fenster „STOP“ in dem „WL-1 Sollwert“ Rahmen.

Das angeklickte Fester wird grün und der Text ändert sich auf  „AN“.

10   COUNTER		Abwurfszähler Einstellen

Durch Anklicken der Taste COUNTER öffnet sich die numerische Tastatur.

Geben sie die Anzahl der gewünschten Abwürfe (0-9999) an und klicken sie

auf ENTER.

Der Zählerstand wird entsprechen der Eingabe geändert und die Farbe des Fensters

wird von rot auf grün gewechselt.

Wenn sie sich als Service-Mann eingelogt haben, können sie eine Zahl bis 9998

Angeben um das Programm verlassen zu können und Änderungen in Windows

durchführen.

11    BETR.MODE		Betriebsmode Einstellen / Ändern

Durch Anklicken der Taste MODE öffnet sich die Eingabemenüseite für

die Einstellungen der Betriebmode.  Es sind nur die Felder aktivierbar,

die für Ihre Waage anwendbar sind.

- Bei Einfachwaage sind das:		Standard  und Mehrfachabwürfe.

- Bei zwei- bis vierfach Waage:	Standard Modi

Doppelabwurf Modi

Gesamtabwurf Modi

Optional (Zweifach oder Mehrfachabwurf)

Wenn sie den Mehrfachabwurf-Mode gewählt haben, müssen sie noch die Anzahl der

Abwürfe angeben.

Klicken sie auf das Fenster Abw. Nr. und geben sie über die erscheinende Tastatur

die Anzahl der gewünschten Abwürfe ein.

Geben sie die Gewichtsangaben wie gewohnt über der Taste „Sollwerte“ so an,

als ob es nur eine Abwiegung geben würde. Die Steuerung rechnet die Angaben für die einzelnen Schüttungen aus.

12.    RECEPTE    Einstellwerte Speichern / Lesen / Kopieren / Ändern / Löschen

In der Rezeptesammlung sind die Waage - Einstellwerte einem Namen

und einer Nummer Zugeordnet. Dies ermöglicht das Auffinden der Waage-

Einstellungen über den Produktname (20 Buchstaben)  und / oder Produktnummer

(8-stellig).

Alle Produkte, deren Name mit „PROTECT“ anfängt, sind Beispiel-Datensätze,

die vom Bediener oder Meister nicht gelöscht werden können.

Eine Kopie von diesen Dateien ist aber ohne Beschränkung möglich.

Die Eingabe des Namens erfolgt über eine Alfanumerische Tastatur, die

bei Neueingabe, beim Kopieren oder Ändern automatisch erscheint.

Ebenso wird eine numerische Tastatur bei Bedarf automatisch bereitgestellt.

Eine Auswahl kann über direktes Anklicken des gewünschten Eintrags,

über die „UP“ und „DOWN“ Tasten oder über die Funktion „SUCHEN“ erfolgen.

Ein Produkt ist Ausgewählt, wenn der Produktname mit blauen Hintergrund

Markiert ist. Eine graue Markierung ist keine gültige Marke!

Bei Betätigung der Taste ENTER werden die Einstellwerte für das blau markierte

Produkt vom Speicher eingelesen.

Der Produktspeicher umfasst in der Standardversion max. 100 Einträge.

12.a  RECEPT – KOPIE       Rezept kopieren

Um eine Kopie von einem vorhandenen Rezept zu machen, müssen sie zuerst das zu

kopierende Rezept auswählen. Markieren sie dieses Rezept durch anklicken und

anschließend betätigen sie die Taste „KOPIE“.

Sie werden gefragt ob sie tatsächlich kopieren wollen? Bestätigen sie die Frage

mit ENTER wenn sie nicht zufällig die Taste gedrückt haben.

Nach der Bestätigung erscheint die Alfanumerische Tastatur um den Namen

des neuen Eintrags eingeben zu können.

Geben sie den gewünschten Namen des neuen Eintrag ein und anschließend bestätigen

sie die Eingabe mit der Taste ENTER.

Um die neue Produktnummer eingeben zu können öffnet sich automatisch die

numerische Tastatur.

Geben sie die 8-stellige neue Produktnummer (hier: 00000002) ein und bestätigen sie

die Eingabe mit der Taste ENTER.

! ACHTUNG !  Eine Produktnummer darf nur einmal vorkommen! Wenn

die eingegebene Produktnummer schon vorhanden ist, wird eine entsprechende Meldung generiert und der Vorgang wird anschließend abgebrochen!

12.b  REZEPT - EDIT    	Rezept Name oder Produktnummer Ändern.

1. Rezept Produktname Ändern:

Nach Betätigung der Taste EDIT wählen sie PRODUKT NAME.

Geben sie den Namen ein oder Ändern sie ihn und bestätigen sie mit ENTER:

Die Änderung wird sofort im Hauptfenster der Rezeptverwaltung sichtbar.

12.c Produktnummer Ändern:

Nach Betätigung der Taste EDIT wählen sie PRODUKT NR.

Geben sie die Prod. Nummer ein oder Ändern sie diese und bestätigen sie mit

ENTER:

Die Änderung wird sofort im Hauptfenster der Rezeptverwaltung sichtbar.

12.d PRODUKT – DELETE    	Rezepteintrag samt Einstelldaten löschen.

Rezept löschen:  Markieren sie den zu löschenden Eintrag und klicken sie

auf die Taste DEL.  Bestätigen sie die Sicherheitsfrage mit ENTER oder

die Taste CANCEL wenn sie den Löschvorgang doch stoppen wollen.

Der gelöschte Eintrag verschwindet aus dem Fenster der Rezeptverwaltung.

!ACHTUNG! Bevor sie den Löschvorgang mit ENTER bestätigen,

kontrollieren sie, ob der Eintrag, der blau Markiert ist, tatsächlich

der richtige ist! Der Löschvorgang ist unwiderrufbar.

Um solche Fehler vorzubeugen, benutzen sie die Backup – Funktion

so oft wie möglich.

12.e	REZEPT - SUCHE

1. Suche Produktnummer

Betätigen sie die Taste SUCHE.

Wählen sie „Prod. Nr.“ und geben sie die Nr. des gesuchten Produkts ein.

Nach Betätigung der Taste ENTER erschein das gesuchte Produkt blau markiert

und bei einem nicht vorhandenen Produkt wird eine Fehlermeldung generiert.

12.f  Suche Produktname

Betätigen sie die Taste „SUCHE“ und wählen sie „Prod. Name“

Geben sie den genauen Namen des gesuchten Produkts ein.

Das gesuchte Produkt wird blau markiert angezeigt und bei

nicht vorhandenen Produkten wird eine Fehlermeldung generiert.

13.  TARAWERTE

Betätigen sie die Taste „TARA“ um diese Menüseite zu erreichen.

Tarierungsrate:  	Anzahl der Abwürfe, nachdem eine Autotarierung erfolgen soll

Tariergenaigkeit: 	die Zahl zwischen 0-10 regelt die Genauigkeit der Tarierung

Bei kleineren Zahlen wird die Tarierung genauer.

Max. Tara Offset:	wird bei der AKE - Steuerung nicht benutzt

Freidosierzeit:		Am Anfang der Dosierung wird „Freidosierzeit“ lang

unkontrolliert Dosiert.

Mit Dieser Funktion kann man bei kleinen Gewichten

die Störungen wegen Swingungen an der Waagschale

unterdrücken.

Die OPTION - en	werden bei der AKE - Serie nicht benutzt.

14. ZEITEN

Betätigen sie die Taste ZEITEN um diese Menüseite zu erreichen

Startverzögerung: Die Zeit ab dem Schließen der Klappen an der Waagschale bis zum

Start der Zuführung. Verhindert das Zudosieren in eine noch offene

Waagschale.

Messverzögerung: Die Zeit ab dem Schließen der Zufuhrklappen bis zur

Kontrollmessung der in der Waagschale befindlichen Produktmenge. Mit dieser Verzögerung wird sichergestellt dass auch nachfallende Produktmengen bei der Messung erfasst werden. (Fallzeit in die Waagschale)

Waagschale auf:    Öffnungsdauer der Waagschale

Verz. Zwischenkl. Fallzeit in die Zwischenklappe (wenn vorhanden)

Verz. Hat.Abgew.  Verzögerung der „Hat abgeworfen“ Meldung

Dauer Hat Abgew. An – Zeit der Meldung „Hat abgeworfen“

Abwurf Verzög.:   Abwurfverzögerung zwischen zweier Abwürfe in

Gesamtabwurf – Modi.

15.  ZUFUHR

Betätigen sie die Taste „ZUFUHR“ um diese Menüseite zu erreichen.

Dosierzeit Zuführung:     Minimum Dauer der Zudosierung

Zuführung An Pegel:	     Pegelwert zwischen 0-100% ab dem eine Zudosierung

Erfolgen soll. ( nur bei analogem Geber )

Zufuh Geschwindigkeit   bei der AKE-Serie nicht benutzt

Dosierung Aus-Zeit:	     min. Aus – Zeit der Zuführung.

OPTION-en		     sind bei der AKE – Serie nicht benutz.

16. SOLLWERTE

Betätigen sie die Taste „SOLLWERTE“ um diese Menüseite zu erreichen.

Sollgewicht:          Das gewünschte Endgewicht der Wiegung

Feingewicht:         Gewichtswert, ab dem die Dosierung aufhört und alle

Zufuhrklappen zugehen.

Grobgewicht:        Gewichtswert, ab dem die Grobdosierung auf Feindosierung

umgestellt wird.

Vordosiergewicht:  bei einigen Steuerungen kann eine schnelle Vordosierung

Eingestellt werden.

Diese Einstellung ist nur für Großvolumen Abwiegungen

nötig.

Obere Grenze:	        Gewichtswert ab dem, die Waagschale über eine

Übergewichtsweiche Entleert wird.

Untere Grenze:       (Minimum Fertiggewicht.)

Wenn das Endgewicht nach der Kontrollmessung

dieses Gewicht nicht erreicht, wird eine automatische

Nachdosierung gestartet. Sonst wird die Wiegung als „Fertig“

zum Abwurf freigegeben.

17.  TARIEREN

Betätigen sie die Taste TARIEREN“ um diese Funktion zu aktivieren.			Der Zustand der Wiegelinie bestimmt das weitere vorgehen.

- Wenn die Waage ausgeschaltet ist erfolgt eine Handtarierung

Nach einer kurzen Wartezeit erfolgt die Tariermeldung.

- Wenn die markierte Wiegelinie eingeschaltet ist, wird nur der Tarierzähler

neu gesetzt.

- LEEREN

Betätigen sie die Taste „LEEREN“ um diese Funktion zu aktivieren.

Wählen sie zwischen: Leerer Waagschale oder Leeren Wiegelinien.

Das Leeren wird mit betätigen der Taste CANCEL gestoppt.

19  AN AUS    Wiegelinie Start oder Stopp

Betätigen sie eine der roten Fensters um eine Wiegelinie zu starten

Das angeklickte Fenster wird grün und der Text wird auf AN geändert.

Wiegung an Wl-1 ist fertig – Fertigmeldung und Istwertanzeige mit Mittelwert

Sind auf den aktuellen Wert geändert.

- Leistungsanzeige

Nach einem Abwurf wird die Leistungsanzeige aktualisiert. Diese Zeigt den

Leistungsdurchschnitt der letzten 100 Abwürfe an.

Die unteren Fenster zeigen die Mittelwerte der letzten 100 Abwürfe an.

Um das Mittelwertfenster zu löschen (Neustart) klicken sie das jeweilige Fenster

einmal an. Nach dem Anklicken wird als Erstes der aktuelle Sollwert bis zum

ersten Abwurf eingetragen.

21 KONTROL    Kontroll-Menü

Betätigen sie die Taste „KONTROL“ um diese Menüseite zu erreichen.

Mit der Taste „Brutt/Nett“ kann die Anzeige in Brutto oder in Netto Gewicht

erfolgen.

Die Eckfrequenz des digitalen Filters kann durch anklicken des Fensters „Filter Fr.“

Zwischen 1 – 50 Hz linear eingestellt werden.

Mit der Taste „TARA“ wird eine ausgewählte Wiegelinie neu Tariert.

! Diese ist keine Tarierung, sondern eine Grund-Vorlast kompensation und

kann bis 10-20 Sec lang dauren !

Mit der Taste „JUSTAGE“ kann eine ausgewählte Wiegelinie automatisch

justiert werden.

- Tarieren sie die Justierende Wiegelinie.

- Tragen sie das Eichgewicht in das Fester „Eichgewicht“ ein.

- betätigen sie die Taste JUSTAGE

- Beantworten sie die Sicherheitsfrage „ Wurde die Linie schon tariert?“

- Legen sie das Eichgewicht in die Waagschale

- Klicken das Wiegelinien-Fenster an.

- Kontrollieren sie sicherheitshalber mit der Kontroll-Funktion ob

die Justage wirklich in Ordnung ist.

- Wenn sie sich beim Ablauf vertan haben, kann es zu einem Totalerror

Kommen, bei dem die Anzeige wie folgt aussieht:

Error bei der Justage:

Klicken sie das jeweilige Fenster an, um den Multiplikator der Anzeige

Manuel zurückzusetzen.

Geben sie den (vom Werk bekannt gegebenen Multiplikator über die

Virtuelle Tastatur ein, bestätigen sie die Eingabe mit ENTER

und wiederholen sie den Justagevorgang.

Wie bei der Korrektur, ist eine Neueingabe des Multiplikators ebenso

möglich. Um die Funktion zu aktivieren, müssen sie als SERVICE-man

eingelogt sein.

22. EINGANG-AUSGANG Kontrolle

Bestätigen sie die Taste PORT im Kontroll – Menü um diese Menüseite zu

Erreichen.

Durch Aktivieren eines Radio-Kontrolls wird der entsprechende Ausgang

Ein oder ausgeschaltet.

Mit einem Klick auf die Taste „TEST“ werden die Ausgänge der Reihe nach

ein und ausgeschaltet.

Das rechte Tastenfeld zeigt die Zustände der Eingänge an.

- Optimierung

Die Optimierung wird durch Aktivierung der AUTO Taste eingeschaltet.

! Schalten sie die Optimierung nur nach der Grobeinstellung der Dosierung

an und nur bei granulaten oder gut fließenden Produkten, sonst kann die

Funktion nicht ordnungsgemäß arbeiten.

Die Optimierung misst die Feindosierzeit und regelt den Grobsollwert so,

dass die Feindosierung immer in Bereich vom 0,8 – 1,2 Sec bleibt.

Die Funktion dient nicht als Anfahrthilfe oder Auto-Parametrierung !

24     	Touchpanel kalibrieren:

a.  Betätigen sie Taste „CONFIG“ auf der Einschalt Menüseite

b.  Klicken sie das Symbol „Stylus“ an

- Klicken sie auf „Calibration“

d.  Klicken sie auf „Calibrate“

Drücken sie dauernd auf das Zielkreuz so lange, bis es weiterspringt.

Von der Bildschirmmitte werden die vier Ecken des Bildschirms abgetastet.

Nach dem alle Messpunkte abgetastet wurden, verschwindet das Zielkreuz

und die folgende Meldung erscheint:

Mit einem Doppelklick können sie die Seite wieder verlassen.

Verlassen sie auch die Config Menüseite und schliessen sie das Hauptprogramm

durch Anklicken der Taste CANEL auf der Einschalt-Menüseite.

Klicken sie das Programm Flush.exe an um die Einstellungen im Flash abzuspeichern.

Waage Initialisierung:

- Ändern sie die Einstellungen auf der EINSCHALT – INIT  Menüseite

- Stellen sie Die Multiplikatoren auf  HAUPTMENÜ – KONTROLL Seite

- Speichern sie die Einstellungen mit der Taste SPEICHERN auf der

HAUPTMENÜ- Seite.

- Geben sie alle nötigen Sollwerte an oder kopieren sie ein PROTECT-

Recept.