Wiegezellen Konverter WKN4-alt

Technische Daten:

Versorgungsspannung +-15V Dc   Stromaufnahme +- 50mA

Ausgangsspannung 0 bis 10V Dc

Verstärkung in 16 Stufen und mit einem Trimmer  einstellbar  (zw. 500-10.000)

Vorlastkompensation in 255 Stufen mit  16 Schrittgrößen

Rauschen und Kuzzeitdrift am Ausgang < 2,5mV   (bei  einer Verstärkung von 5000)

Thermodrift zwischen 10´C und 40´C  < 5mv   (bei einer Verstärkung von 5000)

Linearität  besser als 0,05%

Tiefpaßfilter  Typ=Bessel  5ter Ordnung

Einstellbereiche= 2Hz, 4Hz, 8Hz

1. Aufbau

Der Vorverstärker besteht aus fünf  Einheiten die in eine wasserdichte Gehäuse 120*80mm

untergebracht sind.

a. der Spannungsstabilisator stellt +5V  und -5  Dc aus der +-15V  Versorgungsspannung für

die DMS-Brücke zur Verfügung.

b. die  Vorlastkompensation

c. der Instrumentalverstärker ,der die Brückenspannung der Wiegezelle auf ca. 2V Dc verstärkt .

d. der Butterworth Filter.

e. der Leistungsverstärker.

2. Der Spannungsstabilisator.

Die Spannungsstabilisatoren arbeiten mit einem Spannungsspiegel, so daß sich die Einstellung

auf den  5V-Teil  beschränkt .

Mit einem 4,5 Stelligen Multimeter stellen sie mit dem Trimmer P1 am  Wiegezellen  Ausgang

10,0V Dc ein.

3. Der Instrumentalverstärker.

Die Aufgabe des Verstärkers ist die Verstärkung des Messsignales der Wiegezelle auf eine

für die Weiterverarbeitung notwendige Stärke.

Die Verstärkung wird zuerst grob mit dem Kodier-Drehschalter  KD-1 eingestellt, dann mit

dem Trimmer  P3 feinjustiert.

Ein durch Vorlast verursachte Offsetfehler kann mit den Kodier-Drehschaltern  K-3 (grob)

und  K-4 (fein) ausgeglichen werden.  Die Schrittgröße des Ausgleichs kann mit dem  Dreh-

Schalter K-2 eingestellt werden.

4. Der Filter.

Die Aufgabe des Filters ist die Ausfilterung der störenden Schwingungen, die bei der

Dosierung und beim Leeren der Wiegeschale auftreten.

Der Filter weicht sehr von dem bekannten Öldämpfsystem ab!

Da er bei falscher Einstellung selbst Schwingungen erzeugen kann, ist eine sorgfältige Ein-

stellung unbedingt erforderlich.

Einstellanweisung:

a.  Wählen sie die gewünschte Grenzfrequenz je nach Produkt  und  schließen sie die

Schalter am  6-fach  DIL-Schalter wie folgt:    K6 muß immer auf on gestellt sein!

8Hz= K-3  on                  4Hz= K-1, K-5  on                 2Hz= K-2, K-4, K5 on

ACHTUNG!!!   Von den Schaltern  K1,K2,K3  darf  immer nur einer eingeschaltet sein!

Schalten sie den bereits eingeschalteten Schalter aus, befor sie die Schalterstellung ändern!

b.  Drehen sie den Trimmer P2  gegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, dann so lange

langsam zurück, bis die Schwingungen am Ausgang  abklingen.

Lassen sie ein Gewicht (ca.10% des Wiegebereiches) auf den Wiegekopf  fallen

und betrachten sie die Kontrollanzeige.(eventuell Oszilloskop)

-Wenn am Anfang die Anzeige kuzzeitig einen höheren Wert als den tatsetzlichen anzeigt,

dann drehen sie den Trimmer langsam so weit zurück, bis  bei  einer wiederholten

Kontrolle die Anzeige nicht  über den Wert läuft .

-Drehen sie den Trimmer auch nicht zu weit zurück, da dadurch der Filter  im Endbereich

sehr verlangsamt  wird. (Wiegesignal steigt erst schnell und kurz vorm Erreichen des Ist-

wertes verlangsamt sich die Steiggeschwindigkeit)

5.  Leistungsverstärker.

Gibt  das Wiegesignal bei niedriger Ausgangsimpedanz mit 0 bis 10V Pegel auf die Zu-

leitung.